## Slide 2
Fundamentos de Viscosidade para Controle de Qualidade
Tópicos:
O que é viscosidade na prática
Relação viscosidade × processo
Principais fontes de erro em CQ
Influência de spindle, velocidade e temperatura
Repetibilidade e reprodutibilidade
Padronização de métodos
Exemplos práticos por segmento
Perguntas frequentes do mercado
10/02/2026

## Slide 3
O que é Viscosidade na pratica?

## Slide 4
Viscosidade na pratica
“Viscosidade é a resistência de um líquido ao escoamento.”
Indica o quão fácil ou difícil um líquido flui
Relacionada à sensação de “fino” ou “grosso”
Não é qualidade → é comportamento de fluxo
Exemplo curto:
Água → baixa viscosidade
Óleo → média viscosidade
Mel → alta viscosidade

## Slide 5
O que são fluidos newtonianos?
Apresentam viscosidade constante
A viscosidade não muda com a velocidade de rotação ou força aplicada
Exemplos comuns
Água
Óleos minerais simples
Solventes
No controle de qualidade
Resultados mais previsíveis
Comparações entre ensaios são mais diretas
Menor sensibilidade a variações de velocidade
Viscosidade na pratica
Fluidos Newtonianos: viscosidade constante

## Slide 6
O que são fluidos não newtonianos?
A viscosidade muda conforme a força ou velocidade aplicada
Exemplos práticos
Ketchup
Shampoo
Cremes, tintas, géis
Comportamentos comuns
Afinam ao agitar ou misturar
Engrossam em repouso
No controle de qualidade
Resultado depende fortemente de:
  Velocidade
  Tempo
  Histórico da amostra
Fluidos Não Newtonianos: viscosidade variável

## Slide 7
Erro comum no CQ: tratar viscosidade como número absoluto
Viscosidade: o que ela indica no processo
Erro frequente
Comparar viscosidades sem considerar:
Se o fluido é newtoniano ou não
Velocidade de rotação
Spindle
Temperatura
Ponto crítico
Em fluidos não newtonianos:
Um mesmo produto pode ter vários valores válidos de viscosidade

## Slide 8
RELAÇÃO ENTRE VISCOSIDADE E PROCESSO
Viscosidade:
o que ela indica no processo

## Slide 9
Define o comportamento de escoamento do produto( Baixa e Alta resistência)
Responde a temperatura, mistura e composição
Indica se o processo está dentro do padrão
Relação entre viscosidade e processo
Viscosidade: o que ela indica no processo

## Slide 10
Variações pequenas → comportamento normal
Variações grandes ou repentinas → alerta
Tendência é mais importante que valor isolado
Relação entre viscosidade e processo
Variações normais x desvios críticos

## Slide 11
Define como o produto aplica e se comporta
Ajuda a manter o produto estável ao longo do tempo
Indica problemas antes que fiquem visíveis
Relação entre viscosidade e processo
Impacto na qualidade e na estabilidade

## Slide 12
Operação de envase e aplicação mais estável
Repetição consistente do desempenho
Redução de retrabalho e não conformidades
Relação entre viscosidade e processo
Do controle de processo ao cliente final

## Slide 13
PRINCIPAIS FONTES DE ERRO NO CONTROLE DE QUALIDADE
A variação é sempre
do produto?

## Slide 14
Resultado variou ≠ produto fora
Método e execução influenciam o número
CQ mede o produto e o processo
Principais Fontes de Erro no Controle de Qualidade
A variação é sempre do produto?

## Slide 15
Resultado variou ≠ produto fora
Método e execução influenciam o número
CQ mede o produto e o processo
Principais Fontes de Erro no Controle de Qualidade
A variação é sempre do produto?

## Slide 16
Principais Fontes de Erro no Controle de Qualidade
Spindle / geometria inadequados ( assistente de viscosidade Brookfield)
Torque fora da faixa ideal
Tempo de estabilização ignorado
Falta de controle de temperatura
Equipamento sem calibração e manutenção preventiva
Erros na operação do equipamento

## Slide 17
Principais Fontes de Erro no Controle de Qualidade
Método define como o produto será avaliado
Condições de ensaio influenciam o resultado
Método genérico ≠ produto real
Método sem validação gera variação
Erros na definição do método

## Slide 18
Principais Fontes de Erro no Controle de Qualidade
Viscosidade não é valor absoluto
Comparar sem contexto gera erro
Variação ≠ não conformidade
Decisão errada custa tempo e dinheiro
Erros na interpretação + conclusão

## Slide 19
INFLUÊNCIA DE SPINDLE, VELOCIDADE, TEMPERATURA E RECIPIENTE DE ENSAIO
Spindle: função e
lógica de seleção

## Slide 20
Influência de Spindle, velocidade, temperatura e recipiente de ensaio
O Spindle determina a resistência ao movimento imposta pelo fluido
Diferentes Spindles são usados para faixas distintas de viscosidade
Spindles maiores ou com maior área → maior resistência → maior torque
A escolha incorreta do Spindle pode gerar:
Leitura instável
Torque fora da faixa ideal
Resultados não comparáveis
Spindle: função e lógica de seleção

## Slide 21
Influência de Spindle, velocidade, temperatura e recipiente de ensaio
Todo viscosímetro trabalha com uma faixa ideal de torque
Torque muito baixo – Baixa sensibilidade – alto erro relativo
Torque muito alto - Sobrecarga do sistema – leitura distorcida
Torque e faixa de medição

## Slide 22
Influência de Spindle, velocidade, temperatura e recipiente de ensaio
Alterar a velocidade pode alterar o valor de viscosidade medido
Fluidos não newtonianos são sensíveis à velocidade
Aumentar a rotação pode:
Reduzir a viscosidade aparente
Modificar completamente a leitura
Comparações só são válidas se:
Spindle
Velocidade
Temperatura
Foram mantidos constantes
Velocidade de rotação e comportamento do fluido

## Slide 23
Influência de Spindle, velocidade, temperatura e recipiente de ensaio
Pequenas variações de temperatura causam grandes variações de viscosidade
Medições sem controle térmico geram:
Resultados inconsistentes
Falsos desvios de processo
A temperatura deve ser:
Controlada
Monitorada
Registrada no método
Temperatura: variável crítica

## Slide 24
Influência de Spindle, velocidade, temperatura e recipiente de ensaio
Diâmetro e geometria do recipiente afetam o perfil de escoamento
Distância insuficiente entre Spindle e parede:
Restringe o fluxo - Aumenta artificialmente a viscosidade medida
Uso de béqueres diferentes gera resultados não comparáveis
O recipiente faz parte do método de ensaio
Recipiente de ensaio (béquer): fonte comum de erro

## Slide 25
Influência de Spindle, velocidade, temperatura e recipiente de ensaio
Critérios essenciais:
Diâmetro adequado:
Deve existir folga suficiente entre o spindle e a parede para permitir escoamento livre, bem como as dimensões de profundidade.
Geometria simples:
Béquer cilíndrico, paredes lisas e fundo plano.
Volume padronizado:
O líquido deve cobrir a área ativa do spindle, respeitando a marca de imersão. ( Menisco)
Consistência:
Sempre o mesmo béquer → resultados comparáveis.
Condição do recipiente:
Limpo, sem resíduos ou danos.
Como escolher o béquer correto no ensaio de viscosidade

## Slide 26
REPETIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE
Consigo repetir o mesmo resultado?

## Slide 27
Mesmo analista
Mesmo equipamento
Mesma amostra
Mesmas condições
Resultado esperado: valores muito próximos
Repetibilidade e Reprodutibilidade
Consigo repetir o mesmo resultado?

## Slide 28
Analistas diferentes
Turnos / dias diferentes
Equipamentos diferentes
Mesmo método
Repetibilidade e Reprodutibilidade
Outra pessoa chega no mesmo valor?

## Slide 29
Repetibilidade e Reprodutibilidade
Antes de medir
Amostra homogênea
Temperatura estabilizada
Recipiente correto
Durante a medição
Spindle e rotação corretos
Torque na faixa ideal
Tempo de estabilização respeitado
Depois da medição
Registrar temperatura + viscosidade
Comparar com histórico
Avaliar tendência, não só valor

## Slide 30
PADRONIZAÇÃO DE MÉTODOS
Padronizar não é engessar — é reduzir variabilidade

## Slide 31
Garantir que todos executem o ensaio da mesma forma
Tornar resultados comparáveis e confiáveis
Separar variação do processo de erro de medição
Padronização de Métodos
Padronizar não é engessar — é reduzir variabilidade

## Slide 32
Todo método deve definir claramente:
Objetivo e escopo do ensaio
Equipamentos e materiais
Preparação da amostra
Procedimento passo a passo
Critérios de aceitação e registro de dados
Itens Mínimos de um Procedimento Interno
Padronização de Métodos

## Slide 33
Parâmetros que impactam diretamente o resultado:
Temperatura
Tempo de estabilização
Velocidade / condição de ensaio
Quantidade de amostra
Condição do equipamento
Consistência operacional garante:
Reprodutibilidade dos resultados
Decisões técnicas confiáveis
Controle de qualidade real
Parâmetros Críticos e
Consistência Operacional
Padronização de Métodos

## Slide 34
EXEMPLOS PRÁTICOS POR SEGMENTO
Cosméticos, Alimentícia, Home Care, Químicos Industriais

## Slide 35
Exemplo prático: Creme hidratante
Situação real:
Viscosidade dentro da especificação
Consumidor reclama que o produto “escorre”
O que está acontecendo:
Ensaio em baixa taxa de cisalhamento
Aplicação envolve alto cisalhamento
Produto não newtoniano → afinamento durante o uso
Exemplos Práticos por Segmento
Cosméticos:

## Slide 36
Exemplo prático: Ketchup ou molho
Situação real:
Produto não escoa da embalagem
Após agitar ou apertar, flui facilmente
O que está acontecendo:
Fluido não newtoniano e tixotrópico
Viscosidade diminui com cisalhamento
Exemplos Práticos por Segmento
Indústria Alimentícia

## Slide 37
Exemplo prático: Detergente líquido
Situação real:
Produto aprovado no QC
Instabilidade no envase automático
O que está acontecendo:
Pequenas variações de temperatura alteram a viscosidade
Impacto direto no fluxo e na dosagem
Exemplos Práticos por Segmento
Produtos de Home Care:

## Slide 38
Exemplo prático: Tinta industrial
Situação real:
Viscosidade correta no controle de qualidade
Problemas de bombeamento e entupimento
O que está acontecendo:
Fluido carregado de sólidos
Comportamento muda sob cisalhamento contínuo
Medição em repouso não representa o processo
Exemplos Práticos por Segmento
Produtos Químicos Industriais

## Slide 39
PERGUNTAS FREQUENTES DO MERCADO

## Slide 40
Posso comparar resultados de viscosidade obtidos com spindles diferentes? Não. Resultados só são comparáveis quando spindle, velocidade, temperatura e geometria do recipiente são iguais.
Por que a viscosidade varia mesmo usando o mesmo produto? Pequenas variações de temperatura, histórico de cisalhamento, tempo de repouso e preparo da amostra já são suficientes para alterar o resultado.
É obrigatório controlar a temperatura no ensaio de viscosidade? Sim. A viscosidade é altamente dependente da temperatura. Ensaios sem controle térmico geram resultados inconsistentes.
Perguntas Frequentes do Mercado

## Slide 41
Qual é o torque ideal para uma medição confiável? Preferencialmente entre 10% e 90% da escala, garantindo boa resolução e estabilidade da leitura.
Resultados fora de especificação sempre indicam problema no produto? Não necessariamente. Muitas vezes o desvio está no método, na execução do ensaio ou na padronização, e não no produto.
Perguntas Frequentes do Mercado

## Slide 42
ENCERRAMENTO E PERGUNTAS

## Slide 43
Viscosidade só faz sentido quando o método é padronizado
Resultados variáveis nem sempre indicam problema no produto
Método, equipamento e operador formam um sistema único
Consistência gera confiança nos dados e nas decisões
Controle de qualidade começa no ensaio, não no número final
Encerramento e Perguntas
Conclusão do Treinamento

## Slide 44
Envie sua pergunta pelo chat
Questões técnicas ou práticas
Casos reais são bem-vindos
Espaço aberto para discussão
Encerramento e Perguntas

## Slide 45
OBRIGADO!